## 南宁市第四人民医院医疗设备竞争性谈判公告

我院拟采购以下医疗设备，现邀请符合资格条件的供应商参与院内竞争性谈判采购活动。

一、项目名称：医疗设备采购

二、采购编号：20161001

三、采购设备名称、数量及预算：

| 品目号 | 设备名称 | 数量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 高效液相色谱仪 | 1套 | 41 |
|  | 合 计 | 41 |

具体内容详见竞争性谈判采购文件

四、供应商资质要求：

1、供应商基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件；

2、供应商特定资格条件：

供应商如为制造商须具有《医疗器械生产许可证》，如为代理商须具有《医疗器械经营许可证》；报价产品如涉及医疗器械注册证的须提供医疗器械注册证；报价产品如涉及其他国家强制规定资质须提供相关资质。

五、报名须提交的资料

1、法人提交法定代表人资格证明书复印件或者法定代表人授权委托书原件并附法定代表人身份证明复印件；

2、法人提交企业法人营业执照副本（具有相关营业范围）、组织机构代码证副本复印件；

３、行业主管部门颁发的有效医疗器械经营（生产）许可证或医疗器械注册证复复印件；

４、资格证明材料承诺函（见附件）

５、所有复印件必须加盖单位公章，以上资质开标时提供原件备查。

六、报名时间

1、报名截止时间为2016年11月2日18:00时00分（北京时间），地点：南宁市第四人民医院医学装备科。逾期送达的，不予受理。

2、谈判文件获取方式：从南宁市第四人民医院院网（http://www.nn4yy.com/）自行下载

七、响应和谈判的时间和地点

1、供应商提交响应文件时间：2016年11月9日前，地点：南宁市第四人民医院医学装备科。

2、谈判地点：南宁市第四人民医院行政楼二楼会议室，时间另行通知。

八、联系方式

联系人：罗晓璐

电 话：18077105877

地　址：南宁市第四人民医院医学装备科

日期：2016年10月27日

附件：

资格证明材料承诺函

我们                 （供应商名称）已认真阅读《中华人民共和国政府采购法》及《竞争性谈判公告》[                        （项目名称），采购编号：            ]相关内容，知悉供应商参加采购活动应当具备的条件。此次按《竞争性谈判公告》要求提交的供应商资格证明材料，已经认真核对和检查，全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

一、我方在此声明：

（一）我方与采购人不存在隶属关系或者其他利害关系。

（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。

（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。

二、我方承诺：

（一）我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

（二）我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

1、受到刑事处罚；

2、受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人（签名）：

日    期：              年   月   日

# 货物需求一览表

说明：

1、本货物需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

2、凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应按第五章“投标文件格式”规定的格式在“投标产品技术资料表”中将其参数详细列明。

3、本货物需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件。

4、本货物需求一览表中内容如与第六章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 型号规格、技术性能参数及其它要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高 效 液 相 色 谱 仪 （进口） | 1套 | 1. 运行环境要求: 1.1 环境温度：0～35℃ 1.2适用电源：220VAC±10%，50Hz 2.配置要求： 2.1四元梯度泵系统1套 2.2五流路脱气单元1套 2.3柱温箱 1套 2.4双波长可变波长紫外检测器1套 2.5 原装中文可反控工作站软件1套 2.6动进样器 1套 2.7护工具包 1个 2.8耗品包1套 2.9统控制单元(可网络控制)1套 2.10同厂色谱柱：C18(250mm×4.6mmi.d.) 和C18(150mm×4.6mmi.d.)各1根 2.11牌电脑1台：联想或同等档次以上（I3-2120/集显/2G/500G/19寸液晶) 2.12光打印机1台：HP1020或同等档次以上品牌产品 2.13知名品牌不间断电源>30分钟 3. 技术规格: 3.1溶剂流路数目：四元梯度 3.2 泵系统：10ul微体积柱塞泵 3.2.1脉动：0.1Mpa(水1.0 ml/min，10 Mpa输液时) 3.2.2 流速范围：0.0001-10.0000ml/min ★3.2.3 最大耐压：44Mpa ★3.2.4 流速精度：≤0.06%RSD 3.2.5 流速准确度：0.5% 3.2.6 保留时间重现性：<0.2%RSD 3.2.7 混合准确度：优于0.5%RSD 3.3 双波长可变波长紫外可见光检测器 ★3.3.2波长范围：190～700nm 3.3.3 波长准确度：±1nm 3.3.4 波长重现性：±0.1nm 3.3.5 最大采样频率：100Hz 3.3.6 噪声：<±2.5×10-6Au 3.3.7 漂移：<1×10-4Au/hr ★3.3.9功能：可进行双波长同时检测、比例色谱图输出、波长扫描，可同时给出两个不同波长色谱的比例色谱，以判断峰纯度 ★3.3.10检测池控温功能：标配恒温池（控温范围：室温-10℃-40℃），不受室温变化影响 3.4 柱温箱: 3.4.1温度控制范围：（室温+10℃）～ 85℃ 3.4.2温度设定范围：4℃～85℃（步距为 1℃） 3.4.3温度控制精确度：± 0.1℃ 3.4.4安全措施：为防止过热，可以设定温度上限，也可以配备热熔保险丝，配备泄漏传感器以检测流动相的泄漏 3.4.5 柱容量：可放置3根30cm的柱子 3.5 自动进样器: 3.5.1 进样系统：可变的进样量类型（进样期间无样品损失） 3.5.2 进样量设定范围：0.1 至 100µL ★3.5.3 处理的样品数目：>214个（1.5mL 样品瓶） 3.5.4 进样量准确度：1% （以 50µL 进样，n = 6） 3.5.5 进样量重复性：RSD < 0.2% （以 10µL 进样） ★3.5.6 交叉污染：< 0.0025%（使用 naphthalene chlorohexidine） 3.5.7 最小进样时间：7秒 3.6 色谱工作站： 3.6.1 内置网卡接口，可直接以网络连接方式联机，可用Windows Explorer进行远程数据管理 3.6.2 动态数据缓冲区，采样率500ms时能储存24小时的数据。 3.7 仪器控制界面： ★3.7.1 仪器面板：支持，彩色液晶触控屏，GUI操作界面 3.7.2 工作站：支持，GUI操作界面 ★3.7.3移动终端：支持手机、平板电脑等智能终端，GUI操作界面 |
| 商 务 条 款 | 一、合同签订期：自成交通知书发出之日起 7 日内 ★二、交货期：自合同签订之日起 45 日内 三、交货地点：南宁市第四人民医院 四、交货方式：现场交货 五、售后服务要求： ★1、售后服务要求 （1）费送货上门，免费安装、调试； （2）货物发生故障时接到通知后2小时内响应，24小时内到达现场维修； （3）定期回访； ⑷提供终身维护； ⑸其余按竞标人承诺进行。 ★2、质保期：不少于1年，质保期内免费维修、更换配件。 ★3、培训：免费培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。 六、其他要求： ★1、竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格； （2）运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； （4）包括施工调试费用 （5）安装所需的附件及材料费用。 （6）到现场验收的费用。 2、付款方式： 本项目无预付款，全部设备到货经装机验收合格后15个工作日内付全部货款的95%，余5%作为质保金，质保期满后15个工作日内付清。 ★3、本货物必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人负责免费代办进口产品有关报关等手续。 |