南宁市第四人民医院

医疗设备单一来源采购公告

(正稿)

采购编号：20180801

项目名称：南宁市第四人民医院医疗设备采购

采购机构（公章）：南宁市第四人民医院

联系人：彭认平

联系电话：18077103198

谈判文件开始发布时间：2018年08月23日

## 南宁市第四人民医院医疗设备单一来源采购公告

我院拟采购以下医疗设备，现邀请符合资格条件的供应商参与院内竞争性谈判采购活动。

一、项目名称：医疗设备采购

二、采购编号：20180801

三、采购设备名称、数量及预算：

| 品目号 | 设备名称 | 数量 | 预算(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 彩超仪 | 1台 | 335000 |

具体内容详见竞争性谈判采购文件

四、供应商资质要求：

1、供应商基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件；

2、供应商特定资格条件：

供应商如为制造商须具有《医疗器械生产许可证》，如为代理商须具有《医疗器械经营许可证》；报价产品如涉及医疗器械注册证的须提供医疗器械注册证；报价产品如涉及其他国家强制规定资质须提供相关资质。

五、报名须提交的资料

1、法人提交法定代表人资格证明书复印件或者法定代表人授权委托书原件并附法定代表人身份证明复印件；

2、法人提交企业法人营业执照副本（具有相关营业范围）、组织机构代码证副本复印件；

３、行业主管部门颁发的有效医疗器械经营（生产）许可证或医疗器械注册证复复印件；

４、资格证明材料承诺函（见附件）

５、所有复印件必须加盖单位公章，以上资质开标时提供原件备查。

六、报名时间

1、报名和提交响应文件截止时间为2018年8月27日18时00分（北京时间），地点：南宁市第四人民医院医学装备管理科。逾期送达的，不予受理。

2、谈判文件获取方式：从南宁市第四人民医院医学装备管理科索取。

七、谈判的时间和地点

1、谈判时间为另定

2、谈判地点：南宁市第四人民医院

八、联系方式

联系人：彭认平

电 话：18077103198

地　址：南宁市第四人民医院医学装备科

日期：2018年8月23日

附件：

资格证明材料承诺函

我们                 （供应商名称）已认真阅读《中华人民共和国政府采购法》及《竞争性谈判公告》[                        （项目名称），采购编号：            ]相关内容，知悉供应商参加采购活动应当具备的条件。此次按《竞争性谈判公告》要求提交的供应商资格证明材料，已经认真核对和检查，全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

一、我方在此声明：

（一）我方与采购人不存在隶属关系或者其他利害关系。

（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。

（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。

二、我方承诺：

（一）我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

（二）我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

1、受到刑事处罚；

2、受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人（签名）：

日    期：              年   月   日

# 货物需求一览表

说明：

1、本货物需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

2、凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应按第五章“投标文件格式”规定的格式在“投标产品技术资料表”中将其参数详细列明。

3、本货物需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件。

4、本货物需求一览表中内容如与第六章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 型号规格、技术性能参数及其它要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩超仪 | 1台 | 1）、控制台设计 3探头接口 4万向轮 显示器支臂 内置打印机 人性化的操作面板(旋转/升降) 触摸屏 字母-数字键盘 轨迹球 探头支架 / 耦合剂支架 前后手柄 集成PC模块 一体化 HDD 操作系统 Windows 7 内置 ODD 2）、主显示器 ★21.5英寸高分辨率LED显示器 分辨率: 1366x768 (16:9) 像素数: 1366x768 屏幕色彩: 16.7M 亮度调节 交互式动态软件菜单 关节式显示器支臂（旋转：+/-110、倾斜：+20°/-90°、 升降：155mm） 3）、操作面板 ★触摸屏（10.1英寸高分辨率LED显示屏、 分辨率: 1280 X 800、 像素数: 1280 X 800、 电容式触控、虚拟键盘、TGC） 字母-数字键盘 5个用户键 三种状态背光键盘 6 探头支架 高度调节: 180mm 旋转角度: +/-30° 4）、PC 主机: Intel i5-520M 2.4GHz (双核) 内存: 4GB 内置 HDD: 0.5TB 5）电源功率 频率: 50/60 Hz 电压: 100 ~ 240VAC 含外周设备最大功耗: 620 VA 散热: 2115 [BTU/h] 系统噪声: <40 dB 内置等位电路 6）、诊断模式 B模式（2D） 彩色多普勒模式（C） 脉冲多普勒模式 (PWD) 能量多普勒模式 (PD) ★精细血流成像 S-Flow™ 模式 M模式 (M) 解剖M模式 单幅/双幅/四幅 7）探头类型 1、线阵探头： LA3-14AD ★带宽：3~14MHz 曲率半径：平 视野：50mm 阵元：256 穿刺引导：支持 应用：肌肉骨骼，小器官，血管 安全等级：BF 2、凸阵探头：CA1-7AD ★带宽：1~7 MHz 曲率半径：46 mm 视野：70° 阵元：160 穿刺引导：支持 应用：腹部，产科，妇科 安全等级：BF （二）系统功能： ★1、数全字混合波束形成器 2、频率范围：2~16 MHz 3、成像深度 (取决于探头) 3.1最小成像深度：2cm 3.2最大成像深度：38cm 4、焦点数目：1 ~ 4 5、传输焦点位置选择 5.1 1 ~ 8 焦点 6、连续动态接受聚焦/孔径 7、多频/宽屏技术 ★8、S-Vue单晶体技术 ★9、频率复合成像(FSI) ★10、ClearVision 11、256 灰阶 12、系统动态范围：256 13、最大帧频 13.1 2,273 fps (Hz) 14、彩色最大帧频 14.1 407 fps (Hz) 15、图像反转：右/左，上/下 16、图像旋转：90°，180°，270° 17、前处理 18、后处理 19、数字标尺 / 测量 20、电影存储 20.1 容量：500MB 20.2电影回放：最大 14,000 线 20.3图像存储：最大45,000 帧/60秒 21、QuickScanTM一键优化 22、报告系统 23、体标 24、系统启动时间: 150秒内 25、探头切换时间：3-5 秒 26、用户自定义预设：超过30种预设 27、用户自定义键：5 键 28、触摸屏菜单编辑功能 29、SonoView™ 内置工作站 30、数据备份/修复 31、图像导出和导入 32、PW 速度范围：0.1cm/s~8.8m/s 三）扫查参数 2D模式 ★1、角度偏转：0°，+/-7°，+/- 12° 2、伪彩：关，1 ~ 11 3、电影播放：开,，关 4、电影回放速度：6, 12, 25, 50, 100, 150, 200, 300 ★5、深度：2cm ~ 38cm 6、双幅实时 ★7、动态范围：30 ~ 256 8、反转：左/右，上/下 9、焦点数目：1 ~ 4 10、频率复合 11、频率：3~5级（取决于探头） 11.1 穿透力1，穿透力2，普通，分辨率1，分辨率2 12、增益：0 ~ 100 13、灰阶图：1 ~ 12 14、谐波：开，关 15、图像大小：70 ~ 100% 16、线密度：低，中，高 17、TGC：8段 18、帧平均：0 ~ 9 19、功率：2 ~ 100 20、脉冲反相谐波：开，关 (取决于探头) 21、一键优化QuickScan™ 22、抑制水平：0 ~ 30 23、MultiVision指数：关，低，中，高 24、ClearVision指数：关，1 ~ 5 25、TGC预设：4种 26、梯形成像：开，关（仅限于线阵探头） 27、扫描区域：40 ~ 100% 28、放大 28.1 写放大：100-800% 28.2 读放大 29、平移 M模式 1、伪彩：关，1 ~ 11 2、显示方式 2.1 仅M模式 2.2 上/下，并列显示 2.3 大小，50/50，70/30，30/70 ★3、动态范围 30 ~ 256 4、增益：0 ~ 100 5、灰阶图：1 ~ 12 6、功率：2 ~ 100 7、一键优化QuickScan™：关，开，刷新 8、扫描速度 9、彩色M模式 10、解剖M型 彩色多普勒模式 1、平衡：0 ~ 16 2、基线：-8 ~ 8 3、彩色图：1 ~ 12 4、线密度：低，中，高 5、双幅实时：开，关 6、灵敏度：0 ~ 5 7、帧平均：0 ~ 5 8、频率：2 级 9、增益：0 ~ 100 10、隐藏彩色：开，关 11、反转：开，关 12、帧平均：0 ~ 10 13、功率：2 ~ 100 14、脉冲重复频率PRF：0.1kHz ~ 20kHz（探头依赖） 15、灵敏度：0 ~ 5 16、平滑：0 ~ 5 17、偏转角度：0°，±15°，±20°，±30° 18、速度 19、壁滤波：1 ~ 4 20、速度+方差图 脉冲多普勒模式 1、自动测量：关，实时，冻结 2、基线：-8 ~ 8 3、伪彩：关，1 ~ 11 4、显示方式：上/下，并列显示，仅显示多普勒 5、显示大小：70/30，50/50，30/70 6、多普勒灰阶：1 ~ 12 ★7、动态范围：30 ~ 256dB 8、频率：2 级 9、增益：0 ~ 100 10、反转：开，关 11、功率：2 ~100 12、脉冲重复频率PRF：1.0 ~ 23.0 kHz（探头依赖） 13、一键优化QuickScan™：开，更新 14、同步：开,，关 15、音量调节：0 ~ 100 16、取样容积角度：-80° ~ 80° 17、取样容积位置调节 18、取样容积：0.5 ~ 15mm 19、角度快速调节：0°，60°，-60° 20、扫描速度：18 ~ 142 mm/s 21、描迹 21.1 方法：关，平均值，最大值 21.2 方向：双向，向上，向下 22、更新 23、壁滤波：1 ~ 4 能量多普勒模式 1、平衡：0 ~ 16级 2、彩色图：1 ~ 12 3、线密度：低，中，高 4、双幅实时：开，关 5、滤波：1 ~ 4 6、帧平均：0 ~10级 7、频率：2 级（取决于探头） 8、增益：0 ~ 100 9、隐藏彩色 10、反转：开，关（仅限S-Flow™模式） 11、功率：2 ~ 100 12、脉冲重复频率PRF：0.1 ~ 20kHz 13、灵敏度：0 ~ 5 14、平滑：0 ~ 5 15、偏转角度：0°，+/-15°，+/-20° 16、壁滤波：1~4 |
| 商 务 条 款 | 一、合同签订期：自成交通知书发出之日起 7 日内 ★二、交货期：自合同签订之日起 15 日内 三、交货地点：南宁市第四人民医院 四、交货方式：现场交货 五、售后服务要求： ★1、售后服务要求 （1）费送货上门，免费安装、调试； （2）货物发生故障时接到通知后2小时内响应，6小时内到达现场维修； （3）定期回访； ⑷提供终身维护； ⑸其余按竞标人承诺进行。 ★2、质保期：不少于1年，质保期内免费维修、更换配件。 ★3、培训：免费培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。 六、其他要求： ★1、竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格； （2）运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； （4）包括施工调试费用 （5）安装所需的附件及材料费用。 （6）到现场验收的费用。 2、付款方式： 本项目无预付款，全部设备到货经装机验收合格后15个工作日内付全部货款的95%，余5%作为质保金，质保期满后15个工作日内付清。 |