南宁市第四人民医院

竞争性谈判文件

(正稿)

采购编号：20160701

项目名称：南宁市第四人民医院医疗设备采购

采购机构（公章）：南宁市第四人民医院

联系人：罗晓璐

联系电话：18077105877

谈判文件开始发布时间：2016年7月27日

## 南宁市第四人民医院医疗设备竞争性谈判公告

我院拟采购以下医疗设备，现邀请符合资格条件的供应商参与院内竞争性谈判采购活动。

一、项目名称：医疗设备采购

二、采购编号：20160701

三、采购设备名称、数量及预算：

| 品目号 | 设备名称 | 数量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 胎儿/孕妇监护仪 | 6台 | 26 |
| ２ | 中央监护系统 | 1套 |  |
|  | 合 计 | 26 |

具体内容详见竞争性谈判采购文件

四、供应商资质要求：

1、供应商基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件；

2、供应商特定资格条件：

供应商如为制造商须具有《医疗器械生产许可证》，如为代理商须具有《医疗器械经营许可证》；报价产品如涉及医疗器械注册证的须提供医疗器械注册证；报价产品如涉及其他国家强制规定资质须提供相关资质。

五、报名须提交的资料

1、法人提交法定代表人资格证明书复印件或者法定代表人授权委托书原件并附法定代表人身份证明复印件；

2、法人提交企业法人营业执照副本（具有相关营业范围）、组织机构代码证副本复印件；

３、行业主管部门颁发的有效医疗器械经营（生产）许可证或医疗器械注册证复复印件；

４、资格证明材料承诺函（见附件）

５、所有复印件必须加盖单位公章，以上资质开标时提供原件备查。

六、报名时间

1、报名截止时间为2016年8月2日18:00时00分（北京时间），地点：南宁市第四人民医院医学装备科。逾期送达的，不予受理。

2、谈判文件获取方式：从南宁市第四人民医院院网（http://www.nn4yy.com/）自行下载

七、响应和谈判的时间和地点

1、供应商提交响应文件时间：2016年8月6日前，地点：南宁市第四人民医院医学装备科。

2、谈判地点：南宁市第四人民医院行政楼二楼会议室，时间另行通知。

八、联系方式

联系人：罗晓璐

电 话：18077105877

地　址：南宁市第四人民医院医学装备科

日期：2016年7月27日

附件：

资格证明材料承诺函

我们                 （供应商名称）已认真阅读《中华人民共和国政府采购法》及《竞争性谈判公告》[                        （项目名称），采购编号：            ]相关内容，知悉供应商参加采购活动应当具备的条件。此次按《竞争性谈判公告》要求提交的供应商资格证明材料，已经认真核对和检查，全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

一、我方在此声明：

（一）我方与采购人不存在隶属关系或者其他利害关系。

（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。

（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。

二、我方承诺：

（一）我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

（二）我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

1、受到刑事处罚；

2、受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人（签名）：

日    期：              年   月   日

# 货物需求一览表

说明：

1、本货物需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

2、凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应按第五章“投标文件格式”规定的格式在“投标产品技术资料表”中将其参数详细列明。

3、本货物需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件。

4、本货物需求一览表中内容如与第六章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 型号规格、技术性能参数及其它要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胎 儿 / 孕 妇 监 护 仪 | 6台 | 1．主要性能 1.1 可监测参数：胎心率、宫缩压力、胎动，可选配双胞胎监测及孕妇心电、血氧饱和度、脉率和无创血压等。 其中2台要求标配：胎心率、宫缩压力、胎动、孕妇心电、血氧饱和度、脉率和无创血压。 1.2 多晶片宽波束脉冲波探头，专用数字信号处理技术 ★1.3 具有手动胎动标记和自动胎动功能 1.4 可存储≧60个小时的数据，≧600组NIBP数据 1.5 具有自动声光报警功能，报警上下限可设置 ★1.6 内置记录仪≥112mm宽行打印，兼容美国和国际两种刻度类型记录纸 1.7具有事件标记功能，可以标注临床事件；方便指定孕妇的波形回顾与打印 ★1.8 可以选配升级原装进口血氧监护技术，防抖动和抗低灌注性能优异 1.9可以选配锂电池，持续供电可达4小时 2．显示 2.1 TFT屏显示，0～90°角度可调，实现多角度观察。 3．胎心率 3.1 测量范围、误差：50bpm～240bpm、±1bpm 3.2 超声频率：≤1 MHz ★3.3 超声强度：＜20mW/cm2 4．宫缩压力 4.1 测量范围、误差：0～100单位、±10% 4.2 宫缩基线：5/10/15/20可调 5．胎动 方式：手动胎动标记/自动胎动图可选 |
| 2 | 中 央 监 护 系 统 | 1套 | 1．功能特点 1.1 可监测胎心率、宫缩压力、孕妇血压、孕妇血氧、孕妇脉率、胎动等参数 1.2 可实现重点床位监护 ★1.3 具有至少1种胎心率评分功能及产程管理 1.4 可远程启动床边机进行血压测量以及宫缩基线调零 1.5 支持手动胎动标记和生成自动胎动图 1.6 具有声、光双重三级报警和优先级报警功能，可扩展外置报警扬声器 2. 显示 2.1 17吋TFT显示器 2.2 分辨率：1280×1024 2.3 显示布局 2.3.1 单屏可同时显示多至16床位，双屏可同时显示多至32床位 ★2.3.2 可在1-16床位之间调整布局, 可提供10种以上显示布局方式 3．打印 3.3.1打印信息包括：详细的病人信息，例如：病人姓名、编号、年龄、孕龄、孕次、产次、床号、检查人、备注等； 3.3.2可打印胎心率曲线、宫缩压力曲线、胎动次数（手动、自动）； ★3.3.3评分的内容有：胎心率基线、变异幅度、变异频率、加速、减速； 4．数据回顾和存储 ★4.1 具有≧90小时全参数趋势图存储和回顾功能 4.2 具有≧1000条报警事件回顾功能 4.3 具有≧1000组NIBP数据列表存储和回顾功能 4.4 可实现多次监护的数据在同一屏幕回顾 ★4.5 支持大于300个病人的数据存储与管理 ★4.6 具有掉电数据自动保存功能 5．语言种类：中文、英文，切换时不需重新启动电脑 6．打印机：HP品牌激光打印机，支持A4纸打印，支持彩色激光打印机 |
| 商 务 条 款 | 一、合同签订期：自成交通知书发出之日起 7 日内 ★二、交货期：自合同签订之日起 30 日内 三、交货地点：南宁市第四人民医院 四、交货方式：现场交货 五、售后服务要求： ★1、售后服务要求 （1）费送货上门，免费安装、调试； （2）货物发生故障时接到通知后2小时内响应，24小时内到达现场维修； （3）定期回访； ⑷提供终身维护； ⑸其余按竞标人承诺进行。 ★2、质保期：不少于1年，质保期内免费维修、更换配件。 ★3、培训：免费培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。 六、其他要求： ★1、竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格； （2）运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； （4）包括施工调试费用 （5）安装所需的附件及材料费用。 （6）到现场验收的费用。 2、付款方式： 本项目无预付款，全部设备到货经装机验收合格后15个工作日内付全部货款的95%，余5%作为质保金，质保期满后15个工作日内付清。 |