南宁市第四人民医院

医疗设备竞争性谈判公告

(正稿)

采购编号：20181202

项目名称：南宁市第四人民医院医疗设备采购

采购机构（公章）：南宁市第四人民医院

联系人：彭认平

联系电话：18077103198

谈判文件开始发布时间：2018年12月5日

## 南宁市第四人民医院医疗设备竞争性谈判采购公告

我院拟采购以下医疗设备，现邀请符合资格条件的供应商参与院内竞争性谈判采购活动。

一、项目名称：医疗设备采购

二、采购编号：20181202

三、采购设备名称、数量及预算：

| 品目号 | 设备名称 | 数量 | 预算(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 麻醉机呼吸机回路消毒机 | 1台 | 150000 |

具体内容详见竞争性谈判采购文件

四、供应商资质要求：

1、供应商基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件；

2、供应商特定资格条件：

供应商如为制造商须具有《医疗器械生产许可证》，如为代理商须具有《医疗器械经营许可证》；报价产品如涉及医疗器械注册证的须提供医疗器械注册证；报价产品如涉及其他国家强制规定资质须提供相关资质。

五、报名须提交的资料

1、法人提交法定代表人资格证明书复印件或者法定代表人授权委托书原件并附法定代表人身份证明复印件；

2、法人提交企业法人营业执照副本（具有相关营业范围）、组织机构代码证副本复印件；

３、行业主管部门颁发的有效医疗器械经营（生产）许可证或医疗器械注册证复复印件；

４、资格证明材料承诺函（见附件）

５、所有复印件必须加盖单位公章，以上资质开标时提供原件备查。

六、报名时间

1、报名和提交响应文件截止时间为2018年12月10日17时30分（北京时间），地点：南宁市第四人民医院医学装备管理科。逾期送达的，不予受理。

2、谈判文件获取方式：从南宁市第四人民医院医学装备管理科索取。

七、谈判的时间和地点

1、谈判时间为另定

2、谈判地点：南宁市第四人民医院

八、联系方式

联系人：彭认平

电 话：18077103198

地　址：南宁市第四人民医院医学装备科

日期：2018年12月5日

附件：

资格证明材料承诺函

我们                 （供应商名称）已认真阅读《中华人民共和国政府采购法》及《竞争性谈判公告》[                        （项目名称），采购编号：            ]相关内容，知悉供应商参加采购活动应当具备的条件。此次按《竞争性谈判公告》要求提交的供应商资格证明材料，已经认真核对和检查，全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

一、我方在此声明：

（一）我方与采购人不存在隶属关系或者其他利害关系。

（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。

（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。

二、我方承诺：

（一）我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

（二）我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

1、受到刑事处罚；

2、受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人（签名）：

日    期：              年   月   日

# 货物需求一览表

说明：

1、本货物需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

2、凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应按第五章“投标文件格式”规定的格式在“投标产品技术资料表”中将其参数详细列明。

3、本货物需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件。

4、本货物需求一览表中内容如与第六章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 型号规格、技术性能参数及其它要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉机呼吸机回路消毒机 | 1台 | 采用臭氧（O3）和过氧化氢（H2O2）两种消毒剂对麻醉机、呼吸机回路内外面进行消毒灭菌。 ★2.产品级别：厂家获得国家三类医疗器械许可证、产品二类注册。 3.人机对话模式：本消毒机采用≥7 英寸彩色触摸液晶显示屏，方便使用者对设备的操控。 4.消毒工作模式：2个程序模式（麻醉机，呼吸机），1个手动模式（其他设备） 5.麻醉机程序模式：15min雾化、60min消毒灭菌、30min干燥。 呼吸机程序模式： 15min雾化、60min消毒灭菌、30min干燥。 6.手动模式： 雾化程序：工作时间10min-60min可选，步进值10min 消毒程序：工作时间30min-120min可选，步进值15min 干燥程序: 工作时间10min-60min可选，步进值10min 供气和排气速度（L/min）：3-5 雾化量(ml/min)：≥0.2-0.5 ★9.臭氧浓度检测：消毒运行中随时通过传感器检测O3浓度，保证消毒准确有效、排气口的O3浓度：100mg/m3-187.1mg/m3，为确保最佳消毒效果。出具省级报告相关证明。 10.H2O2浓度：12.46% (w/w)，出具省级报告相关证明。 ★11.消毒过程中，无需使用一次性过滤装置，减少医院消毒费用，并保证内回路外环境O3 浓度为0.06 mg/m3，低于国家标准，可人机共存，确保使用时手术室无污染，无需单独操作空间，无消毒场所面积大小要求。 12.消毒级别：必须杀灭细菌芽孢，符合卫生部对消毒设备高水平消毒要求，出具省级报告相关证明。 ★13.消毒效果：枯草杆菌黑色变种芽孢平均杀灭对数值为5.71，提供政府机构监测报告。金黄色葡萄球菌、大肠杆菌和铜绿假单胞菌的杀灭对数值均＞3.0，出具省级报告相关证明。 14.臭氧泄漏测定：臭氧浓度＜0.1 mg/m3 15.臭氧排出浓度自动监测及报警：臭氧浓度的自检及报警功能，无效消毒时自动报警，消毒过程中，动态、自动监测消毒机内部产生的臭氧浓度。 16.温度检测：设备配有温度传感器，监控核心部位温度，保证机器低于55°内部温度运行。消毒过程中，实时自动监测消毒机内部温度并自动报警。杜绝温度过高造成臭氧浓度自动下降而影响消毒效果。 ★17.打印消毒记录：消毒结束后，可打印消毒记录，方便使用方查验。 18.消毒完成后，有可重复吸收和过滤的活性炭吸附剂，用于臭氧和过氧化氢残留物的吸收。 19.无键触摸屏操作实现雾化、消毒、干燥的全自动消毒灭菌程序。 20.自动干燥：干燥模式采用恒温进行，确保内回路彻底干燥，无水分残留。 21.消毒机及其内部均采用耐腐蚀材料构成，保证气体无泄漏，以及机体的稳定型和寿命，有效延长消毒机使用寿命。 22.报警声响强度不低于57dB、电源：AC（220+22）V/(50+1)Hz、功率≤100W |
| 商 务 条 款 | 一、合同签订期：自成交通知书发出之日起 7 日内 ★二、交货期：自合同签订之日起 15 日内 三、交货地点：南宁市第四人民医院 四、交货方式：现场交货 五、售后服务要求： ★1、售后服务要求 （1）费送货上门，免费安装、调试； （2）货物发生故障时接到通知后2小时内响应，6小时内到达现场维修； （3）定期回访； ⑷提供终身维护； ⑸其余按竞标人承诺进行。 ★2、质保期：不少于1年，质保期内免费维修、更换配件。 ★3、培训：免费培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。 六、其他要求： ★1、竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格； （2）运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； （4）包括施工调试费用 （5）安装所需的附件及材料费用。 （6）到现场验收的费用。 2、付款方式： 本项目无预付款，全部设备到货经装机验收合格后15个工作日内付全部货款的95%，余5%作为质保金，质保期满后15个工作日内付清。 |