南宁市第四人民医院

医疗设备竞争性谈判公告

(正稿)

采购编号：20190901

项目名称：南宁市第四人民医院医疗设备采购

采购机构（公章）：南宁市第四人民医院

联系人：彭认平

联系电话：18077103198

谈判文件开始发布时间：2019年9月4日

## 南宁市第四人民医院医疗设备竞争性谈判采购公告

我院拟采购以下医疗设备，现邀请符合资格条件的供应商参与院内竞争性谈判采购活动。

一、项目名称：医疗设备采购

二、采购编号：20190901

三、采购设备名称、数量及预算：

| 品目号 | 设备名称 | 数量 | 预算(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 微量注射泵（双通道） | 8台 | 183000 |
| 2 | 亚低温治疗仪 | 1台 |  |
| 3 | 视频喉镜 | 1套 |  |
| 4 | 振荡排痰机 | 1台 |  |
| 5 | 床单位消毒机 | 1台 |  |

具体内容详见竞争性谈判采购文件

四、供应商资质要求：

1、供应商基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件；

2、供应商特定资格条件：

供应商如为制造商须具有《医疗器械生产许可证》，如为代理商须具有《医疗器械经营许可证》；报价产品如涉及医疗器械注册证的须提供医疗器械注册证；报价产品如涉及其他国家强制规定资质须提供相关资质。

五、报名须提交的资料

1、法人提交法定代表人资格证明书复印件或者法定代表人授权委托书原件并附法定代表人身份证明复印件；

2、法人提交企业法人营业执照副本（具有相关营业范围）、组织机构代码证副本复印件；

３、行业主管部门颁发的有效医疗器械经营（生产）许可证或医疗器械注册证复印件；

４、资格证明材料承诺函（见附件）

５、所有复印件必须加盖单位公章，以上资质开标时提供原件备查。

六、报名时间

1、报名和提交响应文件截止时间为2019年9月8日17时30分（北京时间），地点：南宁市第四人民医院医学装备管理科。逾期送达的，不予受理。

2、谈判文件获取方式：从南宁市第四人民医院医学装备管理科索取。

七、谈判的时间和地点

1、谈判时间为另定

2、谈判地点：南宁市第四人民医院

八、联系方式

联系人：彭认平

电 话：18077103198

地　址：南宁市第四人民医院医学装备科

日期：2019年9月4日

附件：

资格证明材料承诺函

我们                 （供应商名称）已认真阅读《中华人民共和国政府采购法》及《竞争性谈判公告》[                        （项目名称），采购编号：            ]相关内容，知悉供应商参加采购活动应当具备的条件。此次按《竞争性谈判公告》要求提交的供应商资格证明材料，已经认真核对和检查，全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

一、我方在此声明：

（一）我方与采购人不存在隶属关系或者其他利害关系。

（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。

（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。

二、我方承诺：

（一）我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

（二）我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

1、受到刑事处罚；

2、受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人（签名）：

日    期：              年   月   日

# 货物需求一览表

说明：

1、本货物需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

2、凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应按第五章“投标文件格式”规定的格式在“投标产品技术资料表”中将其参数详细列明。

3、本货物需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件。

4、本货物需求一览表中内容如与第六章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 型号规格、技术性能参数及其它要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微量注射泵（双通道）、亚低温治疗仪、视频喉镜、振荡排痰机、床单位消毒机 等一批设备 | 12台套 | 一、双通道微量注射泵参数（8台） 一、参数要求： 1.适用科室：全科； 2.注射速度：20ml注射器：0.0ml/h～400ml/h； 30ml注射器：0.0ml/h～600ml/h； 50ml注射器：0.0ml/h～1200ml/h； 0.0ml/h～99.9ml/h，递增、递减量为0.1ml/h； 100ml/h～1200ml/h，递增、递减量为1ml/h 3.快注速度：20ml注射器：400ml/h；30ml注射器：600ml/h；50ml注射器：1200ml/h； 4.报警功能：延长管脱落、注射完成、即将推空、注射推空、注射阻塞、注射器脱落、推杆错位、市电中断、电池欠压、电池耗尽、停机超时、控制异常； 5.注射器规格：应用20、30、50/60毫升不同品牌注射器； 6.linkage模式：具有联动模式运行的双CPU控制的双通道注射泵,满足临床危重治疗连续给药模式的需要，减轻临床紧张的工作量； 7.阻塞压力值可进行25档调节，特别适用于各重症监护室、新生儿科等，减少特殊用药输出血管外所带来的皮下组织坏死加重病情，提升静脉用药质量；独立菜单界面操作； 8.延长管脱落报警功能, 在危重监护科室，面临复杂的医疗环境，减少延长管脱落带来的危险； 9.独有的V型槽专利技术，让注射器固定更可靠安全； 10.采用文字显示、声、光报警方法,全部报警功能在液晶屏上以中文方式清晰提示，方便重症抢救及野战救护使用； 11.两种注射模式：流速—总量式、时间—总量式；可自动换算； 12.可存储十五种不同品牌注射器参数,有独立的注射器参数设置菜单； 13.推杆错位报警功能，时刻监控着应用状态，可最大限度保护病人安全； 14.注射量设置范围：0.0ml～9999ml；0.0ml～99.9ml：递增、递减量为0.1ml；100ml～9999ml：递增、递减量为1ml 15.注射量累计显示范围：0.00～9999ml； 16.注射时间累计显示范围：00:00～99:00h； 17.注射精度±2% 18.注射量与注射时间显示及自动换算 19.在注射过程中抢救病人不需停机改变注射速度，注射泵运行中根据临床需要实时调整注射速度功能； 20.型号自动识别及对注射器品牌进行显示和设定； 21.键盘数据及字母输入方式，可进行字母和数字设置； 22.大的LCD显示屏，所有信息清晰明了,智能的双CPU监控； 23.KVO速度功能； 24.注射运行前快排功能； 25.外部监控：具有护士呼叫功能； 26.电源：a.c.100V-240V 50Hz/60 Hz d.c.12V； 27.内部电池：内置镍氢电池，完全充电30个小时后,5ml/h注射速度时可使用6小时以上；电池欠压报警时间≥30Min；电池耗尽报警时间≥3Min； 28.操作条件：环境温度+5℃～+40℃；相对湿度20%～90%；大气压力86.0kPa～106.0kPa； 29.运输和贮存条件：温度：-20℃～+55℃；相对湿度：≤93%； 30.功耗：≤35VA； 31.整机重量：≤4.2kg； 32.安全分类：I类内部电源的CF普通设备； 33.IP等级：IPX4属防溅水设备； 34.外形尺寸：300mm×150mm×200mm（长×宽×高）； 二、配置要求： 1.注射泵整机1台； 2.使用说明书1本； 3.合格证1份； 4.保修卡1份； 5.电源线1条； 6.保险管1只； 三、售后要求： 1.保修期5年； 2.要求维护保养服务不低于2次/年； 3.须提供使用与维护培训； 二、亚低温治疗参数（1台） 1.水箱温控范围：4℃—25℃，精度：±1℃； 2. 最大降温速度：≥2℃/分； 3. 体温监测：具有腋温和肛温两种专用体温探头，监测范围30℃—45℃，精度：±0.1℃；可单路或双路进行体温检测； 4.体温监测报警：双路体温检测报警均可同时独立设置体温下限和体温上限； 5.双路输出，双毯或毯/帽可同时工作； 6.水位超限自动报警功能； 7.仪器故障智能诊断； 8.高亮度LCD中文及图标显示，简捷明确，方便夜间及紧急情况下使用； 9.正常工作噪声≤55分贝，噪声低； 10.体积小，正面宽度≤0.30米，非常方便在病床间尤其是ICU室移动； 11.TPU材质毯、帽蜂窝状设计，毯帽中液体流动性好，降温快且均匀；其中冰帽为贴敷式设计，低温时柔软，贴近病人皮肤，体感舒适；并可提供一个使用的冰帽； 12.双向快速液压接头，无液体喷溅，方便操作； 13.可选配有多种不同体位冰囊，满足患者局部的冷敷治疗； 14.可选配SD卡并具有SD卡存储功能，可实时记录10年以上科研工作、医疗效果评估的治疗时间、模式等参数，方便科室内部管理； 三、视频喉镜（1套） 1、显示屏：LCD3.5"，无眩光显示屏，分辨率640*480，视频宽高比4:3 2、摄像头：采用200万像素CMOS高清摄像头 3.视场角66° 4、光照度≥800LUX 5、电池：容量3200mAh，电压3.7V，持续工作时间≥300min 6、电池类型：锂离子可充电电池，具有电量管理功能 7、可充电次数≥500次 8、影像输出，可外接显示器，方便教学和演示 9、数据输出，方便档案的建立和储存 10、屏幕可以上下0°-180°转动，左右0°-180°转动，方便特殊体位操作 11、电源：MicroUSB充电接口，充电器输入100-250V/50HZ,充电器输出5V/1000mA 12、储存环境：温度-10℃/+45°，湿度≤93%，大气压力500hPa/1060hPa 13、工作环境：温度5℃/+40℃，湿度30%--85%，大气压力700hPa/1060hPa 14、整机重量：≤350g 15、防雾功能：无需预热，开机即可防雾。 16、拍照摄像：一键快速拍照，可连续摄像。 17、手柄：舒适短手柄设计。 18、仪器通过美国FDA认证和欧盟CE认证。 四、振荡排痰仪（1台） 1、振荡频率：1-15Hz可调,其中5-15HZ精度：1Hz 2、压力范围：0-5Kpa 3、振荡压力：1-10级可调,步长：1级 4、工作时间：1-60分可调，步长：1分钟 5、咳嗽暂停时间：10秒-5分可调（患者随时可调整） 6、气动紧急停止安全开关； 7、4.3寸单色中文LCD显示，中文导航式操作指引，简单方便，多项安全提示，确保治疗效果； 8、采用直流无刷电机和风机，电机和风机可长期连续工作，保用10年。 9、倒V式胸部充气背心，在确保患者有效咳嗽、咳痰时，避免胸部不适感； 10、SD卡无限量存储患者治疗情况等信息，方便日常治疗管理和开展科研项目 五、床单位消毒机（1台） 1、主机壳体选用金属材质经现代防潮工艺制成，坚固耐用防碰撞，整机都采用全金属材质，阻燃性强，没有燃烧隐患的机型，才能使用户放心使用。 2、360度全方位把手，超大触摸彩色液晶显示，便携式收纳金属小背包。 3、 微信即可远程智能遥控，无需繁琐的安装APP。自动故障检测，并停机报警，微信端同步显示故障提醒 4、 手机可实时监控设备运行情况，手机自动记录设备工作时间 5、消毒：能杀灭各种细菌、病毒及繁殖体，对床垫、被褥、床单、枕芯等床单位病菌具有一次性彻底杀灭的功能。 6、 除臭：能除去各种因素引起的异味。如：药味、霉味、血腥味、屎尿味等。 7、 增白：对消毒物品有明显的增白作用。 8、 消毒模式: 分为床袋模式、床罩模式和自定义模式，自定义模式可根据用户需要，自主设定消毒时间。 9、可一键全自动完成抽气、充臭氧、消毒、解析四个流程，轻松完成整个消毒过程。 10、 可根据需要自由选择手动抽气、手动消毒。 11、 采用原装进口微电脑芯片，附带原装进口时钟计时芯片。具有自动记忆工作模式功能，断电保护，只需设置一次，以后都无需设置。 12、 采用专用高频陶瓷放电臭氧发生器 ，臭氧产量稳定，浓度高，消毒能力强，使用寿命长 13、内设臭氧解析功能，将消毒完成后床袋内剩余臭氧抽出还原成空气排出 14、双气路输出，可对一个床单位消毒或同时对相邻两个床单位消毒，单、双床可自主选择。 15、 温度实时监控，显示屏数字显示，一目了然。 16、 微电脑控制臭氧浓度1-10档可调节 17、具有工作时长累计计时功能。 18、随机配置耐用型消毒床罩、床袋，一次性消毒床罩、床袋。 19、 耐用型床罩、床袋采用PVC涂层面料，耐腐蚀，采用热熔焊接接口和密闭拉链使臭氧气味不泄漏，消毒效果更好 20、消毒效果：对大肠杆菌（8099）杀灭对数值≥3.00，对金黄色葡萄球菌（ATCC6538）杀灭对数值：≥3.00，对白色念珠球菌（ATC10231）杀灭对数值：≥3.00 21、正常工作条件：环境温度5℃～40℃，相对湿度≤90%，大气压力86KPa～106Kpa，电源AC220V±22V 50Hz±1Hz。 22、性能参数：安全防护分类属Ⅰ类设备，输入功率≤110VA，臭氧浓量2600mg/m3，床袋密闭时的臭氧泄漏量≤0.02mg/m3，分解后室内残留臭氧浓度≤0.02mg/m3，噪声≤50dB(A)，产品尺寸430×390×820(mm），产品重量27Kg |
| 商 务 条 款 | 一、合同签订期：自成交通知书发出之日起 7 日内 ★二、交货期：自合同签订之日起 15 日内 三、交货地点：南宁市第四人民医院 四、交货方式：现场交货 五、售后服务要求： ★1、售后服务要求 （1）费送货上门，免费安装、调试； （2）货物发生故障时接到通知后4小时内响应，12小时内到达现场维修； （3）定期回访； ⑷提供终身维护； ⑸其余按竞标人承诺进行。 ★2、质保期：不少于1年，质保期内免费维修、更换配件。 ★3、培训：免费培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。 六、其他要求： ★1、竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格； （2）运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； （4）包括施工调试费用 （5）安装所需的附件及材料费用。 （6）到现场验收的费用。 2、付款方式： 本项目无预付款，全部设备到货经装机验收合格后15个工作日内付全部货款的95%，余5%作为质保金，质保期满后15个工作日内付清。 |